1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานการควบคุมเครื่องมือวัด ที่ใช้สำหรับการวัดและตัดสินผลสินค้า หรือวัตถุดิบ 	เป็นไปตาม Spec ที่กำหนด รวมทั้ง เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการที่ต้องกำหนดเป็นจุด	ควบคุม Spec เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือวัดที่ไม่เหมาะสมนำไปใช้ วัดทำให้ตัดสินใจผิด หรือมีผลต่อลูกค้า	และบริษัท ฯ

2. ขอบเขต

ตั้งแต่การกำหนดชนิดของเครื่องมือวัดที่ต้องสอบเทียบ กำหนดแผนการสอบเทียบ กำหนด ค่าแม่นยำของ	เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด ช่วงการสอบเทียบ การชี้บ่ง  การตัดสินผล การจัดเก็บ การดูแล

3. นิยาม

Calibration   	หมายถึง 	การสอบเทียบ โดยการนำเครื่องมือวัดไปสอบเทียบกับเครื่องมือที่ได้

มาตรฐาน

Out Of Spec  	หมายถึง 	เครื่องมือที่ผลการสอบเทียบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือสภาพ

เครื่องมือวัดไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน

NCR=Non-conforming Report 	 หมายถึง วัตถุดิบ สินค้า หรือเครื่องมือวัดไม่เป็นไปข้อกำหนด หรือ Spec ไม่เหมาะกับการใช้งาน

Certification 	หมายถึง 	ใบรายงานผลการสอบเทียบ (ประกาศนียบัตร)

4. เอกสารอ้างอิง

# QP-MR-03	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขและการป้องกันปัญหา

# QP-BD-01 	ขั้นตอนการปฏิบัติงานคัดเลือก การประเมิน การจัดซื้อ

# QP-QA-01	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสอบเทียบ

5.1	QA สำรวจเครื่องมือวัดที่ใช้ภายในบริษัทฯ บันทึกลงในบัญชีรายชื่อเครื่องมือสอบเทียบ (FM-QA-02)

พิจารณาเครื่องแต่ละชนิดที่ต้องสอบเทียบ ส่งสอบเทียบภายนอก หรือสอบเทียบภายในQA กำหนดช่วงการสอบเทียบต้องครอบคลุมช่วงของการใช้งานของแต่ละเครื่องมือวัดกำหนดค่าความแม่นยำของเครื่องมือวัด

โดยอ้างอิงจาก ค่า บวก ลบ ของ Spec ผลิตภัณฑ์ (Product) หรือวัตถุดิบที่นำไปวัด ต่ำสุด จากนั้นมากำหนดเป็นค่าความแม่นยำของเครื่องมือวัดอย่างน้อย 1-10 เท่าที่ต้องมีความละเอียดมากกว่าสิ่งที่ไปวัด

การกำหนดความถี่ในการสอบเทียบโดยอิงจากลักษณะการใช้งาน หรือ ความเสี่ยงที่ทำให้เครื่องมือวัดจะไม่มีความแม่นยำ บันทึกลงในบัญชีรายชื่อเครื่องมือสอบเทียบ(FM-QA-02)

5.2	ขั้นตอนการสอบเทียบ QA เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมการสอบเทียบ

5.2.1	การสอบเทียบภายใน ต้องเขียนวิธีการสอบเทียบของแต่ละเครื่องมือวัด และ Master ต้องส่งสอบ	เทียบภายนอกที่สามารถทวนสอบกลับไปในระดับชาติหรือนานาชาติได้ บันทึกผลการสอบเทียบใน	ใบบันทึกผลการสอบเทียบ (FM-QA-03)

5.2.2	การสอบเทียบภายนอก

# QA จัดหา Supplier ที่ผ่านการรับรองระบบ ISO/ IEC 17025-หรือเป็นที่ยอมรับ เข้าสู่กระบวนการ	คัดเลือก ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการคัดเลือก การประเมิน การจัดซื้อ (QP-BD-01)

# QA นำเครื่องมือ บรรจุ (Packaging) เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือเสียหายจากการเคลื่อนย้าย ขนส่ง

5.3	ขั้นตอนการพิจารณาผลการสอบเทียบ

# 5.3.1	การสอบเทียบภายนอก

พิจารณาผลจากใบ Certification ดังนี้

1. ชื่อเครื่องมือ หมายเลขเครื่องมือ

2. ผู้สอบเทียบ ผู้อนุมัติผล วันที่ออกใบ Cert. /วันที่สอบเทียบ

3. Master สอบกลับระดับชาตินานาชาติ ไม่หมดอายุการสอบเทียบ

4. สอบเทียบครอบคลุมช่วงการใช้งาน

5. ผลต่างที่ได้เทียบกับ Master เทียบกับค่า บวกลบ ของเครื่องมือ

6. เงื่อนไขการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่สอบเทียบ

ถ้าสอดคล้องบันทึกผลการทวนสอบลงในใบ Certification

# 5.3.2	การสอบเทียบภายในตรวจเช็คค่าที่ได้จากการสอบเทียบ ตัดสินใจ

# 5.3.3	ทำการชี้บ่งเครื่องมือวัดโดยติดสติ๊กเกอร์ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม ระบุวันที่สอบเทียบ ส่วนที่ไม่

# สอบเทียบระบุว่าไม่สอบเทียบ

# การใช้เครื่องมือวัด ต้องอย่าให้ตก ถ้าตกต้องแจ้ง QA. Offiecr  เพื่อจะได้พิจารณาในข้อ 5.4

# Pin gauge  หรืองานที่มีโอกาสสูญเสีย ความแม่นยำ ต้องสวมถุงมือ ในการเคลื่อนย้าย ป้องกัน

# เครื่องมือที่ผ่านการสอบเทียบและสูญเสียความแม่นยำ

5.4	QA ดำเนินการกับเครื่องมือที่ไม่ผ่านการสอบเทียบ หรือ Out Of Spec หรือเครื่องมือตกเสียหาย

5.4.1 	ผู้จัดการฝ่าย QA พิจารณา ว่ามีผลกระทบต่องานที่ผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัดที่มีปัญหา ทั้งที่	ส่งลูกค้า และจัดเก็บในคลังสินค้า หรือ กำลังผลิต

5.4.2    พิจารณาเครื่องมือ เช่น ยกเลิก ซ่อม สอบเทียบใหม่ ผู้จัดการฝ่าย QA ตัดสินใจกับเครื่องมือที่มีปัญหา

บันทึกลงในใบบันทึกเครื่องมือวัดผิดปกติ (FM-QA-04)

5.5	QA บันทึกผลการสอบเทียบของแต่ละเครื่องมือลงในประวัติเครื่องมือวัด (FM-QA-05) เพื่อใช้ในการปรับปรุงแผนการสอบเทียบให้เหมาะสมแต่ละชนิด

5.6	ในการใช้เครื่องมือแต่ละประเภทผู้ที่ใช้เครื่องมือนั้นบันทึกการเบิก – คืน เครื่องมือลงในใบบันทึกการเบิกคืนเครื่องมือ (FM-QA-11) ทุกครั้งที่มีการเบิกและการคืนเครื่องมือ

5.7	รวบรวมผลการปฏิบัติงานตลอดเดือนที่ผ่านมาเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ถ้าพบว่ามีปัญหาดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนของการแก้ไขปัญหา หรือป้องกันปัญหาเมื่อเห็นว่ามีโอกาสจะเกิดปัญหาขึ้น

เมื่อครบรอบการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารดำเนินการสรุปผลการทำงานที่ผ่านมานำเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

6.บันทึกคุณภาพ

| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | อายุการจัดเก็บ | ผู้จัดเก็บ | ผู้อนุมัติทำลาย | วิธีการทำลาย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM-QA-02 | บัญชีรายชื่อเครื่องมือสอบเทียบ | ฉบับล่าสุด | QA Division | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-03 | ใบบันทึกผลการสอบเทียบ | 2 ปี | QA Division | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-04 | ใบเครื่องมือวัดผิดปกติ | 2 ปี | QA Division | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-05 | ประวัติเครื่องมือวัด | ตลอดอายุงาน | QA Division | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-11 | ใบบันทึกการเบิก - คืนเครื่องมือวัด | 2 ปี | QA Division | Mgr. | Recycle |
|  | ใบ CALIBRATION CERTIFICATE | 3 ปี | QA Division | Mgr. | Recycle |
| FM-MR-10 | สรุปผลการทำงาน | 2 ปี | QA Division | Mgr. | Recycle |