1. วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการปฏิบัตินี้ ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการและวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับพารามิเตอร์แบบผันแปร (Variable) และพารามิเตอร์แบบนับ (Attributes) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการวัดอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
ยอมรับได้

2. ขอบเขต

2.1 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ระบุขั้นตอนการวิเคราะห์การวัด, การประเมินผล และแนวทางการแก้ไข

2.2 ในการทำ Gage R&R จะดำเนินการเฉพาะชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์หรือตามที่ลูกค้าร้องขอเท่านั้น

2.3 พนักงานที่ทำหน้าที่ทดสอบด้าน Bias, Gage R&R, Linearity, Stability จะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการตรวจเช็คโดยใช้เครื่องมือนั้นๆ เป็นหลักและจะต้องได้รับการฝึกอบรมวิธีการวัดก่อน หรือมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวัดอย่างน้อย 6 เดือน

3. นิยาม

พารามิเตอร์				หมายถึง     ค่าที่ส่งเข้าไปให้ Report ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ ตัวเลข หรือ

ข้อความต่างๆ ซึ่งสามารถเรียกว่าเงื่อนไขก็ได้ หรือในอีกความหมายหนึ่งในทางสถิติ คือ ค่าที่ใช้ในการอธิบายคุณสมบัติของการกระจายตัว (Distribution) ของประชากร

พารามิเตอร์แบบผันแปร (Variable)	หมายถึง     การกำหนดตัวพารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากระบวนการ     						     แล้วทำการวัดเพื่อรวบรวมข้อมูล แสดงถึงค่าประชากรทั้งหมดพารามิเตอร์แบบนับ (Attributes)	หมายถึง     การกำหนดตัวพารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากระบวนการ

แล้วมาทำการตรวจสอบโดยใช้ความถี่ในการนับแจกแจงข้อมูล

Bias   				หมายถึง     การวิเคราะห์ความโน้มเอียงของระบบการวัด

Gage R&R	หมายถึง     Gauge Repeatability & Reproducibility Study (การวิเคราะห์

ความแม่นยำของระบบการวัด)

Linearity				หมายถึง     การวิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้นของระบบการวัด

Stability				หมายถึง     การวิเคราะห์ความเสถียรของระบบการวัด

4. เอกสารอ้างอิง

QP-QA-08	ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลวิธีทางสถิติของกระบวนการ

QP-QA-09	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ SPC และ MSA เพื่อขออนุมัติผลิตภัณฑ์จากลูกค้า

QP-MR-01	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ระบบการวัด

5.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเสถียรภาพของระบบการวัด (Stability)

5.1.1 วิธีการปฏิบัติงานและการลงข้อมูลในแบบฟอร์ม

•  เลือกงานมาตรฐานในการวัดขึ้นมาชิ้นหนึ่ง ที่สามารถสอบค่ากลับไปยังมาตรฐานที่สูงกว่าได้ และในกรณีที่ไม่สามารถหางานมาตรฐานดังกล่าวได้ ให้ทำการเลือกงาน 1 ชิ้นจากสายการผลิต แล้วกำหนดให้เป็นชิ้นงานมาสเตอร์ ซึ่งในการศึกษาความมีเสถียรภาพนี้ไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดค่าให้กับมาสเตอร์นี้

•  ภายใต้ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม (1 วัน) ให้ทำการวัดงานมาสเตอร์นี้ 3 ครั้ง (ต่างช่วงเวลา) โดยขนาดตัวอย่างและความถี่ที่ทำการวัดนี้จะขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้วิเคราะห์ในระบบการวัดนั้น ซึ่งโดยทั่วไปควรคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ ความถี่ ในการสอบเทียบใหม่ของเครื่องมือวัด ความถี่ในการซ่อมเครื่องมือวัด ความถี่ในการใช้เครื่องมือวัด ฯลฯ โดยพยายามให้องค์ประกอบเหล่านี้รวมอยู่ในความผันแปรภายในกลุ่มย่อย เพื่อ “เฉลี่ยออก” สำหรับการพิจารณาความมีเสถียรภาพ

• ให้พล็อตกราฟแผนภูมิควบคุม X bar – R ในใบประเมินค่า Stability ของเครื่องมือวัด (FM-QA-22) พร้อมคำนวณพิกัดควบคุม

•  ให้วิเคราะห์ความมีเสถียรภาพจากแผนภูมิควบคุม ซึ่งถ้าหากมีปัญหาความไม่มีเสถียรภาพแล้ว แผนภูมิ Xbar – R จะแสดงสภาวะออกนอกการควบคุม

ถ้าแผนภูมิ R แสดงสภาวะออกนอกการควบคุม แสดงว่าความสามารถในการวัดซ้ำ หรือรีพีททะบิ

ลิตี้ไม่เสถียร แสดงว่ามีปัญหาด้านความสม่ำเสมอ (Consistent) ที่มีความจำเป็นต้องหาสาเหตุผิดปกติภายในกลุ่มย่อยแล้วทำการแก้ไข

ถ้าแผนภูมิ X bar แสดงสภาวะออกนอกการควบคุม แสดงว่ามีปัญหาด้านความไม่ถูกต้องในค่าวัด

คือ ค่าไบอัสเปลี่ยนแปลงไป อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องค้นหาสาเหตุผิดปกติดังกล่าวถ้าหากสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก ให้ทำการแก้ไข แต่ถ้าหากสาเหตุมาจากปัจจัยภายใน คือ ความสึกหรอของเครื่องมือวัดแล้ว ให้ทำการระบุช่วงเวลาแล้วดำเนินการสอบเทียบใหม่

5.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านไบอัสของระบบการวัด (Bias)

5.2.1 วิธีการปฏิบัติงานและการลงข้อมูลในแบบฟอร์ม

•  เลือกงานมาตรฐานในการวัดขึ้นมาชิ้นหนึ่ง ที่สามารถสอบค่ากลับไปยังมาตรฐานที่สูงกว่าได้ และในกรณีที่ไม่สามารถหางานมาตรฐานดังกล่าวได้ ให้ทำการเลือกงาน 1 ชิ้น จากสายการผลิต แล้วกำหนดให้เป็นงานมาสเตอร์ โดยให้ทำการวัดงานมาสเตอร์นี้อย่างน้อย 15 ครั้ง ลงบันทึกในเอกสารใบประเมินค่า Bias ของเครื่องมือวัด (FM-QA-20) แล้วทำการเฉลี่ยค่าความผันแปรในการวัดออก และกำหนดให้ค่าเฉลี่ยของการวัดดังกล่าวเป็น “ค่าคงที่ (Constant Value)”

• ให้พนักงานที่มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวัด และมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวัด 
ทำการวัดงานมาสเตอร์ดังกล่าว ภายใต้สภาวะการวัดที่ต้องการประเมินผล

5.3 การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงเส้นตรงของระบบการวัด (Linearity)

5.3.1 วิธีการปฏิบัติงานและการลงข้อมูลในแบบฟอร์ม

• ให้ทำการเลือกชิ้นงานมา 5 ชิ้น ( 5 Part Name) โดยให้ครอบคลุมตลอดการวัดของระบบการวัด

• ให้ทำการวัดชิ้นงานแต่ละชิ้นจำนวนชิ้นละ 12 ครั้ง ภายใต้สภาวะควบคุมแล้วเฉลี่ยออกสาเหตุความผันแปรในการวัดแต่ละชิ้น เพื่อกำหนดให้ค่าเฉลี่ยดังกล่าวเป็นค่าอ้างอิง

• ให้เลือกพนักงานที่มีความสามารถในระบบการวัดมา 1 คน แล้วทำการวัดชิ้นงานมาสเตอร์ดังกล่าวชิ้นละ 12 ครั้ง โดยเลือกชิ้นงานมาสเตอร์จะต้องเป็นไปอย่างสุ่ม แล้วลงบันทึกในใบประเมินค่า Linearity 
ของเครื่องมือวัด (FM-QA-21)

•  ทำการคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าวัดแต่ละชิ้นงานมาสเตอร์พร้อมทั้งหาค่าไบอัสที่แต่ละค่ามาสเตอร์

•  ตรวจสอบผลการศึกษาคุณสมบัติเชิงเส้นตรง ได้โดยการเช็คค่า T-Value เปรียบเทียบกับค่า ta

•  กรณีที่ค่าคุณสมบัติเชิงเส้นตรงมีปัญหา ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยอาจเลือกใช้ QC 7 Tool ในการวิเคราะห์ปัญหา แล้วหาทางปรับปรุงแก้ไข

•  ทำการแก้ไขปรับปรุงแล้วทำการตรวจวัดหาค่าคุณสมบัติเชิงเส้นตรงใหม่

5.4 การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความแม่นของระบบการวัด (Gage R&R)

5.4.1 วิธีอาศัยค่าเฉลี่ยและพิสัยของพารามิเตอร์แบบผันแปร (Variable)

• กำหนดพนักงานที่จะทำการทดสอบ Gage R&R จำนวนทั้งสิ้น 3 คน

• กำหนดชิ้นงานตัวอย่าง 10 ชิ้น

• กำหนดจำนวนครั้งในการวัดซ้ำชิ้นงานตัวอย่างแต่ละชิ้น จำนวน 3 ครั้ง / ชิ้น

• ทำการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วบันทึกผลการตรวจเช็คในเอกสาร Gauge Repeatability & Reproducibility Study (FM-QA-23)

• ตรวจเช็คผลการทำ Gage R&R โดยเช็คที่ช่อง Result % R&R และสามารถดูการแสดงผลในรูปแบบ Xbar และ R Chart ได้

• ค่ามาตรฐานของการทำ Gage R&R จะต้องน้อยกว่า 10% จึงจะ Accept หรือ 10 ~ 30% อาจจะ Accept ก็ได้ แต่ต้องมีการทบทวนใหม่ และหากเกิน 30% ถือว่า Reject

• กรณีที่ค่า Gage R&R ไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยอาจเลือกใช้ QC 7 Tool ในการวิเคราะห์ปัญหาแล้วหาทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา เช่น เครื่องมือวัด, พนักงานที่อ่านค่าหรือวิธีการวัด ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

• ทำการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ให้ทำการตรวจวัดและหาค่า Gage R&R ใหม่

5.4.2 วิธีอาศัยค่าเฉลี่ยและพิสัยของพารามิเตอร์แบบนับ (Attributes)

•  กำหนดพนักงานที่จะทำการทดสอบ Gage R&R แบบแอตตริบิวส์จำนวนทั้งสิ้น 3 คน

หมายเหตุ : พนักงานที่กำหนดขึ้น จะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ณ ตำแหน่งนั้นๆ เป็นหลัก และต้องได้รับการฝึกอบรมวิธีการวัดและมีประสบการณ์

•  กำหนดชิ้นงานตัวอย่าง 20 ชิ้น จากกระบวนการ

•  ให้พนักงานตรวจสอบแต่ละคนประเมินคุณภาพชิ้นงานตัวอย่าง อย่างสุ่ม เพื่อพิจารณาว่าชิ้นงานตัวอย่างดังกล่าว ผ่าน(OK)  หรือ ไม่ผ่าน (NG) โดยทำการตรวจสอบ “ซ้ำ” อย่างน้อยชิ้นงานละ 2-3 ครั้ง 
(ในการตรวจสอบ “ซ้ำ” อาจกระทำในลักษณะต่างวันหรือต่างเวลา)

•  เมื่อพนักงานทำการตรวจสอบครบทุกคนแล้ว นำข้อมูลบันทึกในแบบฟอร์ม Attribute Gauge Study Report (FM-QA-19)

การเก็บบันทึกผลการวิเคราะห์ระบบการวัด

เก็บบันทึกผลการวิเคราะห์ระบบการวัด เพื่อไว้อ้างอิงตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ (QP-MR-01)

กำหนดระยะเวลาในการวิเคราะห์ระบบการวัด พิจารณาดังนี้

1. ทำการวิเคราะห์เมื่อมีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ (ล๊อตงานต้นแบบ)

2. จากข้อที่ 1. อาจปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการวิเคราะห์ได้ตามความเหมาะสมโดยอาจพิจารณาจาก ระยะเวลาหรือปริมาณในการผลิต ข้อมูลตอบกลับจากลูกค้า เป็นต้น

6.  ผังกระบวนการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ				       กิจกรรม				เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนกประกันคุณภาพ

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-22

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-22

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-22

แผนกประกันคุณภาพ

แผนกประกันคุณภาพ

แผนกประกันคุณภาพ							FM-QA-22 / QP-MR-01

ผู้รับผิดชอบ				       กิจกรรม				เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนกประกันคุณภาพ

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-20

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-20

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-20

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-20

QP-MR-01

ผู้รับผิดชอบ				       กิจกรรม				เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนกประกันคุณภาพ

แผนกประกันคุณภาพ

แผนกประกันคุณภาพ

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-21

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-21

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-21

แผนกประกันคุณภาพ

แผนกประกันคุณภาพ

แผนกประกันคุณภาพ							FM-QA-21 / QP-MR-01

ผู้รับผิดชอบ				       กิจกรรม				เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนกประกันคุณภาพ

แผนกประกันคุณภาพ

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-23

แผนกประกันคุณภาพ								FM-QA-23

แผนกประกันคุณภาพ

แผนกประกันคุณภาพ							FM-QA-23 / QP-MR-01

ผู้รับผิดชอบ				       กิจกรรม				เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนกประกันคุณภาพ

แผนกประกันคุณภาพ

แผนกประกันคุณภาพ									FM-QA-19

แผนกประกันคุณภาพ									FM-QA-19

แผนกประกันคุณภาพ							FM-QA-19 / QP-MR-01

# 7.บันทึกคุณภาพ

| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | อายุการจัดเก็บ | ผู้จัดเก็บ | ผู้อนุมัติทำลาย | วิธีการทำลาย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM-QA-19 | Attribute Gauge Study Report | 5 ปี | QA Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-20 | ใบประเมินค่า Bias ของเครื่องมือวัด | 5 ปี | QA Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-21 | ใบประเมินค่า Linearity ของเครื่องมือวัด | 5 ปี | QA Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-22 | ใบประเมินค่า Stability ของเครื่องมือวัด | 5 ปี | QA Dept. | Mgr. | Recycle |
| FM-QA-23 | Gauge Repeatability & Reproducibility Study | 5 ปี | QA Dept. | Mgr. | Recycle |

# Text boxes

ตรวจเช็คผลของ Gage R&R ที่ช่อง Result % R&R

สามารถดูผลในรูปแบบ Xbar และ R Chart ได้

ตรวจสอบตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วบันทึกผล

กำหนดจำนวนครั้งในการวัดซ้ำชิ้นงานตัวอย่างแต่ละชิ้น จำนวน 3 ครั้ง / ชิ้น

กำหนดชิ้นงานตัวอย่าง 10 ชิ้น

กำหนดพนักงานที่จะทำการทดสอบ

Gage R&R จำนวนทั้งสิ้น 3 คน

แผนภูมิ R ออกนอกการควบคุม

วิธีอาศัยค่าเฉลี่ยและพิสัยของพารามิเตอร์แบบผันแปร (Variable)

การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความแม่นของระบบการวัด (Gage R&R)

ทำการสรุปผล

และจัดเก็บบันทึก

ทำการตรวจวัดหาค่าคุณสมบัติเชิงเส้นตรงใหม่

ปรับปรุงและแก้ไข

วิเคราะห์เสถียรภาพของแผนภูมิควบคุม

พบปัญหา

เช็คค่า T-Value

เปรียบเทียบกับค่า ta

คำนวณค่าเฉลี่ยของค่าวัดและหาค่าไบอัส

บันทึกผลการวัด

No

เลือกพนักงาน 1 คน วัดชิ้นงานแต่ละชิ้นจำนวนชิ้นละ 12 ครั้ง (แบบสุ่ม)

เฉลี่ยออกสาเหตุความผันแปรในการวัดแต่ละชิ้น เพื่อกำหนดให้ค่าเฉลี่ยดังกล่าวเป็นค่าอ้างอิง

วัดชิ้นงานแต่ละชิ้น

จำนวนชิ้นละ 12 ครั้ง

เลือกชิ้นงาน Master 5 ชิ้น

(5 Part Name)

แผนภูมิ X bar ออกนอกการควบคุม

พล็อตกราฟแผนภูมิควบคุม

X bar – R

หาสาเหตุผิดปกติและ

ทำการแก้ไข

เก็บบันทึกผลการวิเคราะห์

วัดค่าชิ้นงาน Mater (1 วัน /3 ครั้ง)

โดยวัดต่างช่วงเวลากัน

ระบุช่วงเวลาและ

การสอบเทียบใหม่

กำหนดชิ้นงาน Master 1 ชิ้น

การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านไบอัส

ของระบบการวัด (Bias)

วัดค่าชิ้นงาน Mater

15 ครั้ง และลงบันทึก

กำหนดชิ้นงาน Master 1 ชิ้น

กำหนด ค่าคงที่

(Constant Value)

ทำการเฉลี่ยค่าความผันแปร

การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเสถียรภาพ

ของระบบการวัด (Stability)

ทำการสรุปผล

และจัดเก็บบันทึก

บันทึกข้อมูล

พนักงานตรวจสอบแต่ละคนประเมินคุณภาพชิ้นงานตัวอย่าง (สุ่ม) เพื่อพิจารณาว่าผ่าน(OK)  / ไม่ผ่าน (NG)

โดยทำการตรวจสอบ “ซ้ำ” อย่างน้อยชิ้นงานละ 2-3 ครั้ง

กำหนดชิ้นงานตัวอย่าง 20 ชิ้น

จากกระบวนการ

กำหนดพนักงานที่จะทำการทดสอบ

Gage R&R จำนวนทั้งสิ้น 3 คน

วิธีอาศัยค่าเฉลี่ยและพิสัยของพารามิเตอร์แบบนับ (Attributes)

การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความแม่นของระบบการวัด (Gage R&R)

ทำการสรุปผล

และจัดเก็บบันทึก

ปรับปรุงและแก้ไข / ทำการตรวจวัดและหาค่า Gage R&R ใหม่

ทำการสรุปผล

และจัดเก็บบันทึก

การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงเส้นตรงของระบบการวัด (Linearity)