| . |
| --- |
| ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE เรื่อง : การสอบเทียบ |
| เอกสารหมายเลข (Document No.) | : QA02001 |
| แก้ไขครั้งที่ ( Revision No. ) | : 05 |
| วันที่อนุมัติใช้ ( Effective Date ) | : 30/05/51 |
| สำเนาฉบับที่ ( Copy No. ) | : |
| ผู้จัดทำ ( Prepared By ) | แผนก / ฝ่าย |  | วันที่ / Date |  |
| ผู้ทบทวน ( Reviewed By ) | ผู้จัดการฝ่าย |  | วันที่ / Date |  |
| ผู้อนุมัติ ( Approved By ) | QMR |  | วันที่ / Date |  |

- วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ใช้ตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

- ขอบเขต

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ใช้กับเครื่องมือวัดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

- ความรับผิดชอบ

  - หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ รับผิดชอบ ในการดำเนินการให้มีการสอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งภายในและส่งสอบเทียบภายนอก

  - เจ้าหน้าที่สอบเทียบ รับผิดชอบ ดำเนินการสอบเทียบภายในและซ่อมแซม บำรุงรักษา , ดูแลเครื่องมือวัด และแจ้งกำหนดระยะเวลาการสอบเทียบ เครื่องมือวัดไปยังแผนกต่าง ๆ

  - ผู้จัดการฝ่าย / QMR รับผิดชอบอนุมัติในการดำเนินการต่างๆ

- เอกสารอ้างอิง

  - QA03002	การสอบเทียบตลับเมตร

  - QA03006	การสอบเทียบ  VERNIER CALIPER

  - QA03007	การสอบเทียบ MICRO METER.

  - QA03032	การสอบเทียบเครื่องชั่งดิจิตอล

- คำจำกัดความ

  - การสอบเทียบ ( Calibration ) หมายถึง การเปรียบเทียบค่าของเครื่องมือวัดที่ไม่รู้ค่าความถูกต้องกับเครื่องมือวัดหรืออุปกรณ์มาตรฐานที่รู้ค่าความถูกต้อง

  - เครื่องมือวัด หมายถึง เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบต่างๆ ที่มีหน้าที่การใช้งานในลักษณะดังกล่าวนี้

  - ค่าความคลาดเคลื่อน ( ERROR ) หมายถึง ค่าความผิดพลาดของเครื่องมือวัดที่คลาดเคลื่อนไปจากค่ามาตรฐาน แต่จะต้องไม่เกินค่าที่ยอมรับได้ในการผลิต

  - ค่าความไม่แน่นอนในการวัด ( Uncertainty ) หมายถึง ค่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการวัด แต่ต้องไม่เกินค่าที่ยอมรับได้ในการผลิต

- รายละเอียดการดำเนินงาน

  - ดำเนินการกับเครื่องมือวัดที่ต้องทำการสอบเทียบโดย หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ / เจ้าหน้าที่สอบเทียบรับผิดชอบในการจัดทำแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัดประจำปีส่งไปอนุมัติที่ผู้จัดการฝ่าย / QMR  และรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องมือวัดซึ่งบัญชีดังกล่าวจะแสดงถึง รหัสเครื่องมือวัด  ชื่อเครื่องมือวัด  พิสัยการใช้งาน สถานที่สอบเทียบ และ หน่วยงานผู้ครอบครอง

  - การดำเนินการกับเครื่องมือใหม่ เมื่อมีการจัดซื้อเครื่องมือวัดใหม่เข้ามาเพื่อการใช้งาน หน่วยงานผู้ใช้และแผนกประกันคุณภาพจะทำการพิจารณาร่วมกันถึงความจำเป็นในการสอบเทียบ ในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าเครื่องมือนั้นต้องทำการสอบเทียบ แผนกประกันคุณภาพจะนำรายชื่อเครื่องมือใหม่ เพิ่มเติมเข้าไปในบัญชีรายชื่อเครื่องมือวัด  (QA04007)  และปรับปรุงแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด (QA04006)

  - เจ้าหน้าที่สอบเทียบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำการตรวจสอบแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัดเพื่อดูการครบกำหนดระยะเวลาสอบเทียบและเรียกเก็บเครื่องมือวัดที่ถึงกำหนดสอบเทียบเข้าสอบเทียบ

  - เจ้าหน้าที่สอบเทียบ ตรวจสภาพเครื่องมือวัดก่อนที่จะทำการสอบเทียบภายในหรือส่งสอบเทียบภายนอกหากไม่อยู่ในสภาพที่สอบเทียบได้ให้ติดสติกเกอร์ “ห้ามใช้งาน” ห้ามนำไปใช้งานโดยให้วงกลมหัวข้อที่เป็นสาเหตุ หากเครื่องมือวัดชิ้นใดที่สามารถซ่อมแซมได้ให้ซ่อมแซมก่อนแล้วจึงดำเนินการสอบเทียบ

  - ทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดโดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือสอบเทียบภายในและส่งสอบเทียบภายนอก

    - กรณีสอบเทียบภายใน  เจ้าหน้าที่สอบเทียบทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ผ่านการตรวจสภาพภายนอกแล้ว ตามวิธีการสอบเทียบของเครื่องมือแต่ละประเภท จากนั้นบันทึกผลการสอบเทียบลงใบบันทึกผลการสอบเทียบและตรวจสอบผลการสอบเทียบ

- หากผลการสอบเทียบผ่าน ให้ติดสติกเกอร์  “ผ่านการสอบเทียบ” ที่เครื่องมือวัด

- หากผลการสอบเทียบไม่ผ่าน ให้ติดสติกเกอร์ “ห้ามใช้งาน” ที่เครืองมือวัด แล้วทำการเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ให้กับหน่วยงานผู้ใช้แทนเครื่องที่ผลการสอบเทียบไม่ผ่าน

    - กรณีสอบเทียบภายนอก  หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพรับผิดชอบในการส่งเครื่องมือไปสอบเทียบยังหน่วยงานภายนอกหรือในกรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องมือวัดได้ ให้ทำการติดต่อหน่วยงานภายนอกเข้ามาสอบเทียบยังบริษัท โดยหน่วยงานภายนอกที่ทำการสอบเทียบให้นั้น จะต้องคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบเทียบที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เมื่อได้รับผลการสอบเทียบจากหน่วยงานภายนอกแล้วทางแผนกประกันคุณภาพจะทำการพิจารณาผล  และจัดเก็บผลการสอบเทียบพร้อมทั้งบันทึกประวัติการสอบเทียบและติดสติกเกอร์แสดงสถานการณ์สอบเทียบของของบริษัทไว้ด้วย

  - เมื่อทำการสอบเทียบเสร็จแล้ว จะทำการส่งคืนเครื่องมือวัดให้กับหน่วยงานที่ใช้งาน

  - การจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบเครื่องมือ

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ/ธุรการประกันคุณภาพ ทำการจัดเก็บแฟ้มแสดงบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบ      โดย อ้างอิงจาก QP  MR02008 การควบคุมบันทึกคุณภาพ

  - การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องมือวัด

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพกำหนดให้มีการตรวจเช็คเครื่องมือวัดที่มีรายชื่อเครื่องมืออยู่ในบัญชีรายชื่อเครื่องมือเป็น ประจำทุกเดือน โดยสามารถดูขั้นตอนการปฏิบัติได้ที่ วิธีการปฏิบัติการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องมือวัด (QA03027)

สติกเกอร์แสดงสถานะการสอบเทียบ

ผ่านการสอบเทียบ

หมายเลขเครื่อง :

วันที่สอบเทียบ :

วันที่ครบกำหนด :

ผู้อนุมัติ : .............................................. ........./........../..........

รูปที่ 1

ห้ามใช้งาน

1. ชำรุด

2. รอการสอบเทียบ

3. อื่นๆ................................

ผู้อนุมัติ : ................................ ........./.........../..........

รูปที่ 2

การกำหนดรหัสเครื่องมือวัด

รหัสเครื่องมือวัด   XX – XXX – X

1         2        3

ส่วนที่ 1   หมายถึง  หน่วยงานหรือแผนกที่ถือครองเครื่องมือวัด โดยกำหนดเป็นอักษรย่อ 2 หลัก

| อักษรย่อ | หน่วยงาน / แผนก |
| --- | --- |
| A1 | หน่วยงานประกอบ 1 |
| A2 | หน่วยงานประกอบ 2 |
| AL | หน่วยงานอลูมิเนียม ( ตัด , พ่นสี ) |
| DE | แผนกจัดส่ง |
| FR | หน่วยงานเฟรม |
| MA | แผนกซ่อมบำรุง |
| อักษรย่อ | หน่วยงาน / แผนก |
| MB | แผนกผลิต |
| PD | แผนกออกแบบ |
| PR | หน่วยงานปั๊ม - รีด |
| QA | แผนกประกันคุณภาพ |
| ST | แผนกคลังสินค้า |
| WO | หน่วยงานไม้ |

ส่วนที่ 2   หมายถึง  หมายเลขของเครื่องมือวัดโดยกำหนดเป็นตัวเลข 3 หลัก ( Running  001 – 999 )

ส่วนที่ 3  หมายถึง   ประเภทของเครื่องมือวัด

| อักษร | เครื่องมือวัด |
| --- | --- |
| T | ตลับเมตร ( TAPE SCALE ) |
| V | เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ( VERNIER CALIPER ) |
| M | ไมโครมิเตอร์ ( MICRO METER ) |
| S | ฟุตเหล็ก ( STEEL RULER ) |
| G | เกจบล๊อก ( GAUGE BLOCK ) |
| W | ตุ้มน้ำหนัก ( WEIGHT SET ) |
| D | DIAL GUAGE |
| P | ไม้บรรทัดวัดองศา ( Protractor ) |
| C | เครื่องวัดความหนาของสี , เครื่องวัดความหนาโลหะ ( COATING THICKNESS / THICKNESS GAUGE ) |
| B | เครื่องชั่ง |

- เอกสารแนบ

  - แผนการสอบเทียบเครื่องมือ (QA04006)

  - บัญชีรายชื่อเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ  (QA04007)

  - ประวัติการสอบเทียบเครื่องมือ (QA04009)

  - การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องมือวัด (QA03027)