| วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION เรื่อง : การสอบเทียบเครื่องชั่ง |
| --- |
| เอกสารหมายเลข (Document No.) | : |
| แก้ไขครั้งที่ ( Revision No. ) | : |
| วันที่อนุมัติใช้ ( Effective Date ) | : |
| สำเนาฉบับที่ ( Copy No. ) | : |
| ผู้จัดทำ ( Prepared By ) | แผนก / ฝ่าย |  | วันที่ / Date |  |
| ผู้ทบทวน ( Reviewed By ) | หัวหน้าแผนก |  | วันที่ / Date |  |
| ผู้อนุมัติ ( Approved By ) | ผู้จัดการฝ่าย |  | วันที่ / Date |  |

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดเป็นวิธีปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องชั่งที่ใช้ตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

2. ขอบเขต

วิธีปฏิบัติฉบับนี้ใช้กับเครื่องชั่งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

#### เตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่จะทำการสอบเทียบดังนี้

    - เครื่องชั่งที่จะทำการสอบเทียบ

    - ตุ้มเหล็กขนาด 5kg. 10kg. และ 20kg.

    - สำลีหรือผ้าสะอาด

    - แอลกอฮอล์

#### ขั้นตอนการสอบเทียบ

    - นำเครื่องชั่งและลูกตุ้มไปไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิควบคุม อยู่ที่ 25 o  C  + 1 o  C   อย่างต่ำ 1 ชม.

    - ทำความสะอาดลูกตุ้ม, เครื่องชั่งที่ทำการสอบเทียบ บริเวณพื้นผิวที่จะทำการชั่ง ด้วยสำลีหรือผ้าสะอาดชุบแอลกอฮอล์

    - ตั้งเครื่องชั่งที่จะทำการสอบเทียบให้ได้ระนาบ

    - เสียบปลั๊กเครื่องชั่งที่การสอบเทียบ

    - Set ค่า Zero ที่เครื่องชั่งที่จะการสอบเทียบ

    - นำลูกตุ้มที่เตรียมไว้มาชั่งที่บริเวณพื้นผิวเครื่องชั่งตามจุดที่กำหนดแล้วบันทึกผลทีละจุดตามรูปโดยชั่งจากลูกตุ้มน้ำหนัก 5kg. ก่อนแล้วจึงเปลี่ยนไปชั่งลูกตุ้ม 10kg. และ 20kg.

    - ถอดปลั๊กเครื่องชั่งและเก็บให้เรียบร้อย

จุดที่ทำการสอบเทีย

3.3  การประเมินผลการสอบเทียบ

3.3.1       พิจารณาค่า ERROR ของเครื่องชั่งดิจิตอลในใบบันทึกผลการสอบเทียบ กำหนดไว้จะต้องไม่เกิน 0.010 kg หรือ 10 g อ้างอิงจากการใช้งานจริง

3.4  การบำรุงรักษาเครื่องมือวัด

3.4.1     เก็บเครื่องมือสอบเทียบ เครื่องมือวัด ในที่สะอาดและไม่ชื้น

3.4.2     การใช้งาน , การเคลื่อนย้าย  ต้องระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการกระแทก หรือร่วงลงพื้น

3.4.3     ไม่ควรนำเครื่องมือวัด ไปใช้วัดงานผิดประเภท

3.4.6     ไม่ควรดัดแปลงเครื่องมือวัด

4.  เอกสารอ้างอิง

4.1       ใบรายงานผลการสอบเทียบของตุ้มเหล็ก 5 kg, 10kg, 20kg  ( ได้มาจากการสอบเทียบภายนอก )

5. แบบฟอร์มอ้างอิง

5.1       ใบบันทึกผลการสอบเทียบ 	(QA04039)

5.2        ประวัติการสอบเทียบ	(QA04009)

# Text boxes

3  ของ  Of :  3

2  ของ  Of :  3

จุดที่ 2                                   จุดที่ 3

จุดที่ 1

จุดที่ 4                                  จุดที่ 5