| วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION เรื่อง : การสอบเทียบตลับเมตร |
| --- |
| เอกสารหมายเลข (Document No.) | : QA03002 |
| แก้ไขครั้งที่ ( Revision No. ) | : 07 |
| วันที่อนุมัติใช้ ( Effective Date ) | : 30/05/51 |
| สำเนาฉบับที่ ( Copy No. ) | : |
| ผู้จัดทำ ( Prepared By ) | แผนก / ฝ่าย |  | วันที่ / Date |  |
| ผู้ทบทวน ( Reviewed By ) | หัวหน้าแผนก |  | วันที่ / Date |  |
| ผู้อนุมัติ ( Approved By ) | ผู้จัดการฝ่าย |  | วันที่ / Date |  |

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดเป็นวิธีปฏิบัติการสอบเทียบตลับเมตรที่ใช้ตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

2. ขอบเขต

วิธีปฏิบัติฉบับนี้ใช้กับตลับเมตรที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.1 เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สอบเทียบ

3.1.1 ตลับเมตร  ที่จะทำการสอบเทียบ

3.1.2 ฟุตเหล็กที่ผ่านการสอบเทียบจากภายนอก

3.1.3 ผ้าสะอาด, สำลี, ถุงมือไนล่อนหรือถุงมือผ้า

3.1.4 แอลกอฮอล์

3.2 ขั้นตอนการสอบเทียบ

3.2.1 ใช้ผ้าหรือสำลีชุบแอลกอฮอล์ เช็ดตามบริเวณพื้นผิวของ ฟุตเหล็ก บริเวณที่ใช้สอบเทียบและทำความสะอาดผิวหน้าเส้นของตลับเมตร บริเวณที่ใช้วัดงาน

3.2.2 สายวัดของตลับเมตรบริเวณที่สอบเทียบต้องไม่มีรอยพับ , หัก

3.2.3 สำหรับบริเวณสายวัดที่เป็นสนิม , หรือ มีคราบสกปรกมาก เมื่อทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์แล้วให้ชุบน้ำยากัดสนิม โดยใช้แรงกดในการขัดพอประมาณ จนกว่าสนิมบริเวณนั้นจะหายหรือจางลง

3.2.4 นำฟุตเหล็กและตลับเมตรที่ทำความสะอาดแล้วไปไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิควบคุม อยู่ที่ 25 o C  + 1 o  C   อย่างต่ำ 1 ช.

3.2.5 ทำการยึดฟุตเหล็กกับโต๊ะที่ใช้สอบเทียบ

3.2.6 ตั้ง  0 ของตลับเมตรให้ตรงกับฟุตเหล็กที่ถูกยึดไว้

3.2.7 สอบเทียบความยาวของตลับเมตรและ บันทึกผลการสอบเทียบในใบบันทึกผลการสอบเทียบโดยกำหนด Range   ของ ตลับเมตรที่ทำการสอบเทียบ ( หน่วย mm. ) ดังนี้

100 , 500 , 1000 , 2000 , 3000 , 3500					สำหรับตลับเมตร   3.5  เมตร

100 , 500 ,  1000 ,  2000 , 3000 , 4000 , 5000	          			สำหรับตลับเมตร     5   เมตร

3.2.8 วัดค่าในแต่ละช่วงและบันทึกผลจนครบสี่ครั้ง

3.3 การประเมินผลการสอบเทียบ

3.3.1 พิจารณาจาก ใบรายงานผลการสอบเทียบ   ค่าความคลาดเคลื่อน (ERROR) ทุกย่านการวัด	( 1 mm.

3.4 การบำรุงรักษาเครื่องมือวัด

3.4.1 เก็บเครื่องมือสอบเทียบ เครื่องมือวัด ในที่สะอาดและไม่ชื้น

3.4.2 การใช้งาน , การเคลื่อนย้าย  ต้องระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการกระแทก หรือร่วงลงพื้น

3.4.3 ไม่ควรนำเครื่องมือวัด ไปใช้วัดงานผิดประเภท

3.4.4 ไม่ควรดัดแปลงเครื่องมือวัด

4.  เอกสารอ้างอิง

4.1 ใบรายงานผลการสอบเทียบฟุตเหล็ก ( ได้มาจากการสอบเทียบภายนอก )

5. แบบฟอร์มอ้างอิง

5.1 ใบบันทึกผลการสอบเทียบ 	(QA04033)

5.2  ประวัติการสอบเทียบ		(QA04009)